***Załącznik Nr 2 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie diagnostyki chromatografu gazowego Agilent 7820A (US12158804) z detektorem
MS Agilent 5975C (CN13102025),

**Miejsce wykonania diagnostyki i naprawy chromatografu gazowego Agilent 7820A (CN13102025) z detektorem MS Agilent 5975C (US12158804),
ul. Żelazna 79;**

**00-875 Warszawa,
Laboratorium - piętro IV.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający wymaga diagnostyki urządzenia w następującym zakresie :

1. Urządzenie wykazuje nasilające się trudności z każdorazowym ustawieniem aparatu przed analizą;
2. Detektor masowy ustawia niewłaściwe parametry soczewki, ponadto „widzi” za mało pików jonów związków kalibracyjnych oraz pokazuje zaburzone stosunki procentowe tych związków;
3. W ostatnim okresie przed każdą analizą aparat wymaga wielokrotnego ustawiania (tiunowania);
4. W pełni elektroniczny system kontroli portów dozownika  i detektorów urządzenia, nie zapewnia niezawodnej powtarzalności, dokładności i precyzji oznaczenia.

Zamawiający wymaga wykonania diagnostyki chromatografu gazowego Agilent i usunięcia usterki. **Wykonawca za wykonanie usługi, otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, max. do kwoty
w formularzu oferty, które będzie obejmowało faktycznie wymienione części, po podpisaniu protokołu odbioru, bez uwag.**