Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

# Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego Pro – Star firmy Varian NR FABRYCZNY  EL 04069009

- Wykonanie diagnostyki i naprawy

Aparat nie osiąga prawidłowych parametrów ciśnienia (za niskie ciśnienie), nieprawidłowy przepływ. Nieprawidłowy czas analizy i rozdział chromatograficzny analizowanych substancji.

W oparciu o diagnostykę przewidywane jest wykonanie naprawy urządzenia.

Ponieważ zakres naprawy urządzenia jest nieznany przy szacowaniu wartości zamówienia naprawy urządzenia należy ująć przewidywany maksymalny  zakres prac ( w tym wymianę uszkodzonych elementów) wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych.

2)   Wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji Star firmy Varian
  i podzespołów obejmujących w  szczególności:

1) filtry i zawory

2) karuzelę – autosamplera Pro Star 410

3) termostat przy kolumnie Pro Star 510

4) detektor UV-VIS z matrycą diodową Pro Star 335

5) lampa UV i VIS

6) pompa Pro Star 230

7) oprogramowanie Star LC Workstation Chromatography wersja 6.41 (przegląd posiadanego oprogramowania)

8) wymiana części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych.

Przegląd okresowy i konserwacyjny należy wykonać zgodnie z zaleceniami  i wymaganiami producenta urządzenia. Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wymianę innych części, nie ujętych powyżej, zapewniających prawidłową pracę urządzenia, jeśli dodatkowa wymiana nie przewyższy kwoty złożonej w formularzu oferty.

Po wykonanej usłudze diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu i konserwacji       Urządzenia  należy wykonać sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Wykonawca za wykonanie usługi, otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, max. do kwoty wskazanej w formularzu oferty,  które będzie obejmowało faktycznie wymienione części, 
po podpisaniu protokołu odbioru, bez uwag.

Sporządził

……………………………..

Zatwierdził

……………………………..